## BASE
[7 empty] | FECHA: |  |  | 2026-07-14
[7 empty] | NOMBRES: |  |  |  | Adhemar Santos
PROTOCOLO DE ELECTROMEDICINA DEL RASONADOR MAGNETICO
COMPRESOR DE A ICC MODULO DE ENFRIAMIENTO (ENCENDIDO O APAGADO)
MAÑANA | [9 empty] | TARDE | [9 empty] | NOCHE | [9 empty] | OBSERVACIONES
X | [29 empty] | 1231
NOTA: EL COMPRESOR DEBE ESTAR ENCENDIDO AL MOMENTO DE INGRESAR AL AMBIENTE, CASO CONTRARIO NO ESTE ENCENDIDO VERIFICAR: * La existencia de energía eléctrica si existe energía eléctrica ir al tablero icc del compresor * Girar la perilla de on/off del compresor colocar en OFF verificando que el flujo de agua este en 50 a 60 lpm esperar 10 segundos * Volver a arrancar el compresor girando la perilla de on/off en ON esto demorara hasta 1 min en encender
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
VERIFICAR EL FLUJOGRAMA DE AGUA
MAÑANA | [8 empty] | TARDE | [8 empty] | NOCHE | [8 empty] | OBSERVACIONES
123 | [26 empty] | 312
NOTA: EL FLUJOMETRO DE AGUA DEBE ESTAR EN UN MINIMO DE 50 A 60 LPM, CASO CONTARIO: * VERIFICAR SI ESTA FUNCIONANDO LA BOMBA * VERIFICAR S/ EL AGUA DEL CHILLER ESTA LLEGANDO AL COMPRESOR
VERIFICAR EL FLUJOGRAMA DE AGUA
INGRESAR OPRIMIENDO DATE Y BAJAS CON LOS BOTONES UP Y DOWN | [13 empty] | MAÑANA |  |  |  |  | TARDE |  |  |  |  | NOCHE |  |  |  |  | OBSERVACIONES
TEMPERATURA DE AGUA (WATER TEMP) 8 °C A 11 °C | [13 empty] | 123 | [14 empty] | 123
FLUJO DE AGUA (WATER FLOW) 5LPM A 6LPM | [13 empty] | 123 | [14 empty] | 231
PARA SALIR DE DATOS SOLO PRESIONE LA TECLA HOME
NOTA: CASO CONTARIO EL CHILLER FALLE O ESTE EN MANTENIMIENTO COMUNICARSE CON EL AREA DE ELECTROMEDICINA DE MANERA INMEDIATA
SE FIRMA AL PIE DE ESTA PAGINA PARA DAR VERACIDAD DE LO VERIFICADO CASO CONTARIO SE PROCEDERA A SANCIONES SEGUN NORMATIVA VIGENTE.
FIRMA Y SELLO DEL PERSONAL DE MATENIMIETO HEAS
Av. Canquiroga grente a la iglesia de Candelaria
Zona Cosmos 79 - Distrito #3 Ciudad del El Alto
TELEFONOS EMERGENCIA: 2-2154215 - DIRECION: 2-22156274